编号：SDJC-2017-0172-XN

陕西师范大学采购文件

采购项目：电化学综合测试系统采购

陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室

商务标部分

第一条 项目基本信息

1．项目名称：电化学综合测试系统

2．项目预算：人民币28万元

3．执行地点：陕西师范大学

第二条 投标单位资质要求

1．投标单位应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（1） 基本资格条件

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。不能是正在接受有关部门审查、被其它企业兼并（包括收购、重组）或因重大经济纠纷正在法院打官司等涉及未决诉讼的企业；也不能是被相关机构宣布上了“黑名单”的企业。

（2） 特定资格条件

① 在中华人民共和国境内合法注册、有经营许可的法人或其他组织；

② 竞标人必须具有制造标的物或合法提供货物及安装、培训和售后服务的资格和能力；

③ 本项目不接受联合体报名；

④ 按本采购项目规定方式获取采购文件；凡未购买采购文件的供应商，不得参加。

2．投标单位必须在资质审验环节交验以下资料的原件：

（1） 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或者三证合一营业执照）

（2） 法定代表人身份证（或者法定代表人委托书、被委托人身份证）

（3） 生产商授予的针对本项目的授权文件（同一品牌同一型号的设备只允许生产商授权一家代理公司参与报名）；若产品为投标公司自行生产，则需提供盖有公司公章的证明材料。

（4） 信用承诺函

3．投标单位应按要求将设备安装（或放置）到指定位置。

第三条 投标文件（密封）

投标文件应包含以下内容，并按顺序装订：

（1）目录；

（2）投标函；

（3）投标一览表（包括设备名称，投标总报价，项目结算方式，供货期限，质保期等信息；进口设备报价为设备西安到岸、安装到位的总价，国产设备为安装调试到位的总价，分大小写）；

（4）设备清单（按附表格式）；

| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产商 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（5）设备技术规格偏离表（按附表格式）；

| 序号 | 项目 | 采购文件规范要求 | 报价文件对应规范 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（6）售后服务条款（包括对采购单位的承诺及优惠条件）；

（7）设备官方技术资料彩页（含详细技术指标）；

（8）资质文件复印件，具体包含内容详见本采购文件第二条第2款，复印件需加盖公章；

（9）业绩清单：所投规格型号设备的合同1-3份，其余以清单形式展示；

（10）小微企业相关证明材料（如有），节能产品、环保标志产品相关证明材料（如有）；

（11）其他。

第四条 投标须知

1．凡因投标单位对本采购文件阅读疏忽、误解、遗漏，或因对市场行情了解不清以及计算错误而造成的后果和风险，由投标单位负责。

2. 本采购文件要求及采购单位认为需要进行报价的各项费用项目，在谈判时投标单位未报或未在投标文件中予以说明，采购单位则认为这些费用已包含在报价之中。

3．有下列情况之一者，投标文件作废：

（1）投标单位未按规定密封投标文件；

（2）投标文件未盖单位公章；

（3）投标文件逾期送达；

（4）投标文件内容不全，字迹模糊；

（5）投标文件对本采购文件未做出实质响应；

（6）未能按要求提供资质文件；

（7）有两个及以上投标方案；

（8）报价超出预算

4．从接到通知之日，中标供应单位必须在三个工作日内前来洽谈签订供货合同有关事宜。否则，按自动放弃对待。

5．投标文件必须制作一式五份（一正四副），装订成册，正本与副本内容必须一致。每份必须有目录，顺序和内容要求以第三条为准。

第五条 结算方式

1．报价为进口设备西安到岸、安装到位后的总价，国产设备安装调试正常运行的总价。

2. 结算方式：

（1）国产设备使用人民币结算，投标单位全部垫资。中标单位与我校签署采购合同，合同总金额的5 %作为项目质量保证金。设备安装到位并验收合格，由中标单位向我校足额交付项目质量保证金后，我校于15日之内一次性支付全额货款。质量保证金期限至少为壹年，质量保证期满，经我校对项目保修质量验收合格后一次性退还质量证金（不计利息）；

（2）进口设备使用外币（免税价）结算，采取信用证结算方式，全额信用证90%凭甲方开箱报告解付，10%凭甲方验收报告解付，外贸合同与技术协议的付款方式保持一致，不接受变更。如有附件需国内购买，由供应商垫资，设备安装到位并验收合格后一次性付清货款。

（3）外币兑换人民币汇率：按开标当日现汇卖出价x1.015计算。

3．设备的质保期至少一年，质保期从设备验收合格后开始算起。

4．学校的采购文件、投标单位的投标文件及双方签署的合同具有同等法律效力，投标文件及谈判过程中的承诺将作为技术协议的重要依据。

第六条 投标及开标

1．接到邀请通知并投标的单位，需及时在陕西师范大学物资设备采购报名系统(http://cgbm.snnu.edu.cn/)下载采购文件。联系人：任老师  电话：029-85310696。

2. 投标单位务必于2017年10月19日15:00前将投标书一式五份密封后送达陕西师范大学长安校区文汇楼A段三层303房间，逾期不再受理。

3．2017年10月19日15:00在陕西师范大学长安校区文汇楼A段三层303房间开标和评标。

4. 本项目采用磋商方式采购，评标采用综合评标法，考察投标报价、技术指标、商务业绩、售后服务以及招标文件相应要求内容。

本次采购活动采用 2 轮报价，其中公开唱标1次，在专家进行技术咨询的基础上投标单位背对背报价 1 次，最后一次报价作为计算价格分的依据。

综合评分总分100分，其中价格部分占 35 分，技术部分占 50 分，商务部分占 5 分，售后部分占 10 分。

注：1. 小微企业提供的《中小企业声明函》和政府部门认定小型、微型企业的证明材料，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。

2. 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有）。满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×价格部分权重。

3. 技术部分以技术标部分为评审依据，商务部分考察品牌的市场占有率与口碑、现场技术咨询、业绩、产品销售渠道、标书制作规范性等，售后部分考察售后服务机构、技术操作培训方案、售后服务方案、质保年限等。技术部分、商务部分和售后部分为各评审专家独立打分，加和后取平均值。

4. 价格、技术、商务、售后四部分得分总和最高的单位为成交候选单位。

5. 属于《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》的产品，在综合评分总分100分的基础上，可各享受额外加1分政策，总分2分。

第七条 信用信息查询以“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及其关联信息平台为准，信用信息截止时间为公司报名日期。《信用承诺函》（模板）在陕西师范大学物资设备采购报名系统(http://cgbm.snnu.edu.cn/)首页系统说明下载。

第八条 采购结果将在陕西师范大学国有资产管理处主页(http://gzc.snnu.edu.cn/)进行公告。

第九条 采购活动结束后，投标单位若对采购结果有异议，可在公告期内向陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室和监察处书面提出，逾期不予受理。

第十条 本采购文件解释权归陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室。

技术标部分

仪器名称：电化学综合测试系统

数量：1套，进口

用途：

能够满足常规电化学分析，腐蚀，涂层，电镀，传感器，燃料电池和电池以及生物医学领域的应用，尤其是电化学交流阻抗真值的测试，测试分析软件图标功能强大，实验智能设定，能够提供各种条件的电化学测试环境。

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

- 电极接线          二、三、四电极（加接地接线）

- 最大输出电压      ±40V

- 最大输入电压      ±10V

- 电流输出          ±4A

- 切换速率          大于25V/us

- 电位分辨率        0.3μV

- 电流范围          ±4A－50pA，且可选择不同量程

- 最小电流量        ±50pA

- 电流分辨率        1.2fA

- 差分静电计输入阻抗             >1014Ω

- *电化学交流阻抗实际测试范围     10μHz - 10MHz

- 最小交流电压幅值               可达0.1mV

- 配备电化学噪声测试系统

- 配备能源测试模块

- 配备多功能电化学分析软件且能够脱机使用，可实现自动设置实验参数，实验结果自动设置，等效电路拟合等

- 配置快速扫描测试模块（最大扫速20KV/s），满足储能材料如超级电容器的容量测试。

附件1. 法定代表人授权书（规定格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的   （投标单位名称）    的       （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就陕西师范大学项目编号为  （项目编号）  的  （项目名称）  的采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的采购、签约等具体事务，并签署全部相关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。本授权书于       年      月     日签字生效。

法定代表人签名：

| （法人代表身份证复印件） 注：正面 | （法人代表身份证复印件） 注：反面 |
| --- | --- |

代理人（被授权人）签字： ________________________

手机：________________________        联系邮箱：________________________

| （被授权人身份证复印件） 注：正面 | （被授权人身份证复印件） 注：反面 |
| --- | --- |

附件2.信用承诺函（规定格式）

信用承诺函

陕西师范大学：

我单位承诺：                   公司不是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，信用信息查询以“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及其关联信息平台为准，信用信息截止时间以项目报名开始时间为止；在投标报名贵校采购项目时所提交的报名、投标材料真实有效。否则，我方愿接受如下处理：

1、罚没我单位递交的投标保证金；

2、同意取消我单位的投标资格；

3、同意在招投标信用档案（信息平台）中进行如实记录；

4、由此造成的不良影响或损失，责任由我方自行承担。

特此承诺。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________