仪器名称：多普勒超声波诊断仪

数量：1套，国产

用途：用于小动物的相关研究。

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

  - 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

    - ≥15”LED医用高分辨率显示系统，触摸屏操作方式

    - 全数字化彩色超声诊断系统主机

    - 数字化彩色多普勒单元

    - 数字化频谱多普勒显示和分析单元

    - 数字化能量血流成像单元

    - 全数字式波束形成器

    - 高清晰斑点噪音抑制技术 (可以支持所有探头，可以在图像后处理时进行级别调整)

    - 可支持组织特征成像，自动调整声波发射速度,匹配不同组织检查

    - 系统动态范围≥180dB，2dB逐级调节，数值明确显示

    - Zoom 局部放大功能

    - 双幅实时成像，成像大小不变

    - 1-8个焦点可调

    - 实时双同步、三同步

    - 自动优化

  - 原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行参数调节。

  - 图像存储与(电影)回放重现单元

  - 图像管理与记录装置：

超声图像存档与病案管理系统、硬盘≥250GB

  - 实验室小鼠测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

一般测量、血管测量包、多普勒血流测量与分析、自动多普勒血流测量与分析

  - 探头规格

* 1.6.1 探头数量：2个

* 1.6.2探头频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥4种，多普勒可选不同频率

* 1.6.3工作范围：频率范围可在8-18 MHz之间选择，可在屏幕上显示

1.6.4穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

  - 二维灰阶显像主要参数：

扫描速率：超高速成像，能对心率超过400次/分钟的鼠心脏进行超高速成

* 扫描线：每帧线密度≥512超声线

  - 彩色多普勒

    - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、

    - 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)

    - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

    - 显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比

    - 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图

    - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）

  - 超声功率输出调节：

B/M、PWD、Color Flow Doppler 输出功率可调

1.10 便于户外操作

2. 配套设施

2.1 耦合剂≥10个

2.2正版操作软件

2.3 机器运输箱等配套设备