仪器名称：无线干电极儿童脑电系统

数量：1套，进口

用途：为完成陕西师范大学心理学院“心理健康与遗传”实验室建设，探索阅读障碍、留守儿童精神障碍的表观遗传机制，考察阅读障碍、留守儿童中精神障碍群体的脑电信号等变化，揭示障碍中基因表达与环境的交互作用。

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

- 整体系统要求：

  - *数据传输方式：至少一种无线传输方式；

  - *系统供电：锂电池；

  - 抗干扰设计：可在非屏蔽室环境下工作；

  - *电极类型：主动式干电极；

- 无线放大器

  - 导联数：脑电导联24导；

  - 双弹簧电极专利技术；

  - *主动干电极技术，不损伤皮肤，无需导电膏，信号质量可靠；

  - 采样率：24导同步采集情况下每导最高采样率600Hz；

  - 带宽：0.003-150Hz；

  - 共模抑制比：＞120 dB；

  - 输入噪声：<3 uVpp（1～50 Hz）；

  - 输入阻抗：47Gohm；

  - 输入范围：+/-10mV ；

  - 允许直流偏置范围：＋/－200mV；

  - 便携式设计：放大器直接固定在脑电帽上，无需打导电膏，与电脑无线连接；

  - AD转换位数：16 bit；

- 采集软件

  - 连续或分段采集；

  - *被试的行为数据可以实时在线观察；

  - 可进行单极记录和双极记录脑电，参考电极可根据实验要求任意选择相关位置；

  - *可以同时同步采集多导脑电、心电、等多模态生理信息；

- 配置清单

1	" 头戴式干电极放大器及装配架"	    1

2	20个主动电极	                    20

3	"USB蓝牙适配器"                  	1

4	"USB-microUSB线"	                    1

5	"USB延长线"	                        1

6	"锂电池两个"	                        2

7	"电池充电器一个"	                    1

8	"电极调整工具两个"	                2

9	"头围测量尺一个"                  	1

10	"清洁刷一个"	                        1

11	"酒精容器一个"	                    1

12	"使用说明书一套"	                    1

13	"仪器箱一个"	                        1

14	"并口打标线"                        	1

15	"数据采集软件（包含C编程接口）一套"	1