仪器名称：高效液相色谱

数量：1套，进口

用途：手性产物分析和核酸的纯化分离

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

1、操作环境

1.1 工作电压：100V—230V，600VA

1.2 工作温度：4-35℃

1.3 相对湿度：20到85%

2、仪器部分

2.1系统控制：

2.1.1 仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面

2.1.2 移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面

2.2 输液泵

2.2.1脱气单元：4路流动相+1路清洗液 （体积 400uL）

2.2.2 脉动：< 0.1MPa（1.0mL/min，10MPa，水）

2.2.3 流速范围：0.0001～10 mL/min

*2.2.4 流速重现性：<0.06%RSD

2.2.5 梯度：4元低压梯度

2.2.6 梯度准确度：±0.5%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件）

2.2.7 梯度重现性：±0.1%（1mL/min，10MPa，指定条件）

*2.2.8 压力范围：不低于44MPa

2.2.9 梯度延迟体积：650uL

2.3 自动进样器

2.3.1 进样体积：0.1～100uL

2.3.2 进样精度：RSD <0.20%

*2.3.3 残留：小于0.003%（咖啡因， 指定条件）

2.3.4 进样周期：最小14sec（5uL）

2.3.5 样品数量：不少于200位（2mL样品瓶）

2.4 柱温箱

2.4.1 加热/制冷方式：强制空气循环式

2.4.2 容量：3根30cm柱，或6根10cm柱

2.4.3 控温范围：室温-10～85℃

2.4.4 设定范围：4～85℃

2.4.5 控温稳定性：±0.1℃

2.5 紫外检测器

2.5.1 波长范围：190～700nm

2.5.2 噪音：±2.5×10-6AU（250nm，响应 2sec，空池）

2.5.3 漂移：100×10-6AU/h（250nm）

2.5.4 双波长检测：支持

2.5.5 线性范围：<2.5AU（5%）

2.5.6 采样频率：～100Hz

2.6 扩展性：可灵活扩展同品牌旗下的荧光、示差折光、蒸发光散射等检测器

3、色谱工作站

3.1 GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。

3.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理；

4、 设备配置要求

4.1  四元梯度泵：                      1台

4.2  在线真空脱气机：                  1台

4.3  自动进样器：                      1台

4.5  紫外检测器  ：                    1台

4.6  柱温箱 ：                         1台

4.7  原厂中文色谱软件                  1套

4.8  4.6X250mmC18色谱住及保护柱      1套

4.9  1.5mL样品瓶                      200只